Frascati tension measurement manual ver 01			02/07/01/JanS

| Step | Description | Reference | check |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monteer op alle buizen aardpennen. |  |  |
| 1 | Start “Frascati tension 1.03” Vul de gevraagde velden in. Het programma vraagt daarna om barcode invoer. | Frascati tension software manual |  |
| 2 | Check of de meetapparatuur aan staat, alle rode leds op de front-ends moeten branden | Frascati tension hardware manual |  |
| 3 | Leg de barcode positie strip op de buizen, P1 op Noord-West hoek. |  |  |
| 4 | Zet de meetapparatuur voor de tafel, zodat met de kabels van de front-ends de pijpen net bereikbaar zijn |  |  |
| 5 | Bevestig de meetkabels te beginnen met nr. 1 aan P1 etc.. Zwart op aardpen, rood op krimpbuisje (trek niet aan het krimpbuisje) |  |  |
| 6 | Check of alle krokodillenklemmen goed vast zitten. |  |  |
| 7 | Lees barcodes P1 t/m P12 in. Start met P1 op de strip, lees daarna het bijbehorende pijp serie nummer in etc. | Frascati tension software manual |  |
| 8 | Start de meting, commando onderaan de eerste barcode lijst | Frascati tension software manual |  |
| 9 | Wacht tot de meting klaar is, check of alle curve fits geaccepteerd zijn en een waarde gegeven hebben. Indien check de aansluitingen en herhaal de meting. | Frascati tension software manual |  |
| 10 | Maak de verbindingen los. |  |  |
| 11 | Herhaal 4 t/m 10 maar nu voor positie P13 tot P24 |  |  |
| 12 | Herhaal 4 t/m 10 maar nu voor positie P25 tot P36 |  |  |
| 13 | Herhaal 4 t/m 10 maar nu voor positie P37 tot P48 |  |  |
| 14 | Herhaal 4 t/m 10 maar nu voor positie P49 tot P60 |  |  |
| 15 | Herhaal 4 t/m 10 maar nu voor positie P61 tot P71 |  |  |